ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

оголошує проведення тендеру по визначенню фірми

для закупівлі і встановлення динамічної вагонної ваги.

Поставка та ввід в експлуатацію динамічної вагонної ваги 150т. на

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”

Для проведення закупівлі і встановлення динамічної вагонної ваги 150т. на підприємстві ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, потрібно виконати наступні роботи, а саме:

- Поставка обладнання;

- Встановлення платформ;

- Монтаж електричний;

- Пусконалагоджувальні роботи;

- Навчання персоналу;

- Проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту за модулем F;

- Вагонна вага повинна бути внесена до Державного реєстру засобів ваговимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні (надати відповідний сертифікат);

- Технічні умови на вагонну вагу повинні бути погоджені з АТ «Укрзалзницею»;

- Сертифікат відповідності, паспорт.

Ваги повинні відповідати наступним вимогам:

| № | Опис | Тех. дані |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип зважування | Комерційне |
| 2 | Матеріал зважування | Сипучі матеріали |
| 3 | Найбільша межа зважування | 150т |
| 4 | Найменша межа зважування | 1т |
| 4 | Клас точності в динаміці | + 0,5% |
| 5 | Ціна поділки | 50кг |
| 6 | Кількість зважувань в добу | # 500 |
| 7 | Давач (аналоговий) | HBM або FLINTEC |
| 8 | Вузол вбудови виробництва фірми HBM або FLINTEC | Вузол вбудови HBM або FLINTEC |
| 9 | Необхідний комерційний облік |  |
| 10 | Напрям руху через вагу | Двохсторонній |
| 11 | Максимальна швидкість руху через вагу | 5-10км/год. |
| 12 | Ступінь захисту | ІР 65 |

Витрати на доставку обладнання в село Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, несе виконавець робіт.

В об’єм робіт які виконує виконавець, також входить:

1). монтаж кабельних трас та протяжку кабелів від давачів до ваговогопроцесора виконує виконавець робіт.

2). додаткові монтажні вузли між тензодавачем та опорами фундамента поставляє виконавець. Замовник монтує виключно закладні деталі в рамках фундаментних робіт.

3). навчання персоналу та надання повного пакету робочої документації на вагу:

- схеми електричні принципові; 
- кабельний журнал і таблиці підключень;
- складальне креслення;
- специфікація обладнання;
- функціональну схему

- паспорт

- креслення бетонних та будівельних робіт.

- документація на тензодавачі.

4). конструкція вагонної ваги повинна забезпечувати пропуск великовагових вагонів та локомотивів, які обслуговують під'їзну колію.

5). конструкція ваги, в процесі експлуатації, повинна забезпечувати заміну тензодавачів без зняття рейок, платформ та інших великогабаритних деталей.

6). місця установки тензодавачів повинні бути захищені від вологи, пилу та сторонніх предметів, а котлован ваги повинен бути обладнаний дренажною системою для відводу ґрунтових і стічних вод.

7). вага повинна бути обладнана автоматизованим робочим місцем ваговика (АРМ), до складу якого входить ПЕОМ, принтер та програмне забезпечення (ПЗ АРМ).

8). функції ПЗ АРМ:

- дата і час зважування;

- реєстрація повізкового зважування, швидкості зважування, зміщення центру ваги вантажу у повздовжньому та поперечному зважуванні, вага вагону;

- можливість архівації (не менше 1-го року) та виводу даних по усіх вказаних параметрах у вигляді графіка та таблиці за вказаний період часу;

- можливість ваги функціонувати як автономно, так і бути інтегрованими в 1С АСУ ТП підприємства;

- інтеграцію сигналів введення в 1С АСУ ТП та повну програмну і апаратну стиковку;

- встановити на вагах систему відеоспостереження та фотофіксації, опис системи:

для освітлення борту вагона в темний час доби використовуються світлодіодні освітлювачі, обладнані давачем руху;

- відеоспостереження за процесом зважування вагонів, фіксація кадрів;

- відстеження проїзду по вагах без фіксації ваги;

- трансляція відеозображення в реальному режимі часу з обчислювальної мережі     підприємства з  можливістю підключення декількох клієнтських місць для оперативного відеоспостереження;

- ведення архіву відеофрагментів з можливістю дистанційного пошуку і перегляду.

- система повинна працювати у цілодобовому режимі;

- встановити електронне обладнання для дистанційної передачі даних на ПК у цілодобовому режимі;

- виконати освітлення ваги, відповідно встановлених норм згідно з РД 3215-91 (Норми штучного освітлення об’єктів на залізничному транспорті).

Умови оплати :

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP на склад замовника робіт.

Гарантія:

- 10 років на платформу

- 2 роки на тензометричне обладнання

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 4-5 тижні з моменту здійснення авансового платежу.